4合1通讯协议

通用

- RS232串口

  - 波特率：115200

  - 数据位：8

  - 停止位：1

  - 奇偶校验：无

  - 指令间隔：> 200 ms

基础格式

| 字节序 | 字段 | 字节数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 固定头 | 2 | 0x5A 0xA5 |
| 2 | 传输方向 | 1 | 0x00：表示上位机发送下位机 0x01：表示下位机发送上位机 |
| 3 | 模块指令 | 1 | 0x00：未知模块 0x01：超声模块 0x02：射频模块 0x03：冲击波模块 0x04：热疗模块 |
| 4 | 指令码 | 1 | 0x00：获取设备状态信息 0x01：设置工作状态 0x02：设置内部配置 |
| 5 | 数据域长度 | 1 | 由传输方向，模块指令，指令码决定 |
| 6 ~ | 数据域 | N | 有指令码决定 |
| 6 + N | 固定尾 | 2 | 0xC3 0x3C（CRC16） |

CRC计算说明：

CRC计算只计算数据域的内容。

工作说明

- 上位机间隔1s发送获取设备状态信息指令，上位机连续4次未收到回复，认为与理疗设备断开，报警并停止作业；

通用查询模块

获取设备状态信息（0x00）

- 指令码：0x00

- 发送

  - 数据域长度：1个字节

  - 数据域：0x00

  - 唯一数据：5A A5 00 00 00 00 C3 3C

- 回复

  - 数据域长度：12个字节

  - 数据域：

| 字段 | 字节长 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 当前连接模块 | 1 | 0x00：无模块连接 0x01：超声模块 0x02：射频模块 0x03：冲击波模块 0x04：热疗模块 |

超声模块

获取设备状态信息（0x00）

- 指令码：0x00

- 发送

  - 数据域长度：1个字节

  - 数据域：0x00

  - 唯一数据：5A A5 00 01 00 00 C3 3C

- 回复

  - 数据域长度：12个字节

  - 数据域：

| 字段 | 字节长 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 当前工作状态 | 1 | 0x00：停止 0x01：工作 |
| 工作频率 | 2 | 1000-1400，超限自动保存为1200，FF FF表示写入频率超限 |
| 温度上限 | 2 | 350-480（35-48℃），超限自动保存为400（40℃），FF FF表示写入温度上限超限 |
| 剩余工作时间 | 2 | 单位：秒，不超3600 |
| 工作档位 | 1 | 1-6档 |
| 治疗头温度 | 2 | 温度=数值/10,FF FF 表示NTC断线，EE FF表示NTC短路，超温自动停止 |
| 连接状态 | 1 | 0x00：超声治疗头连接，脚踏闭合 0x10：超声治疗头未连接，脚踏闭合 0x01：超声治疗头连接，脚踏未闭合 0x11：超声治疗头未连接，脚踏未闭合 |
| 错误码 | 1 | 预留内容 |
| 剩余可治疗次数 | 2 |  |

  - 举例数据：5A A5 01 01 00 0C 01 04 91 01 92 03 22 01 01 92 00 00 C3 3C

设置工作状态（0x01）

- 指令码：0x01

- 发送

  - 数据域长度：4个字节

| 字段 | 字节长 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设置工作状态 | 1 | 0x01：启动 0x00：停止 0x02：复位 |
| 工作时间 | 2 | 单位：秒，不超3600 |
| 工作档位 | 1 | 1-6档 |

  - 数据域：

  - 举例数据：5A A5 00 01 01 04 01 03 22 01 C3 3C

- 回复

  - 无回复

设置内部配置（0x02）

- 指令码：0x02

- 发送

  - 数据域长度：6个字节

  - 数据域：

| 字段 | 字节长 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 工作频率 | 2 | 1000-1400（1000-1400khz），超限不变 |
| 工作电压 | 2 | 1000-2000（10-20V），超限不变 |
| 温度上限 | 2 | 350-480（35-48℃），超限自动保存为400（40℃） |
| 工作电流上限 | 2 | 单位1ma |
| 工作电流下限 | 2 | 单位1ma |
| 剩余可治疗次数 | 2 |  |

  - 举例数据：5A A5 00 01 02 06 04 91 06 92  01 92 C3 3C

- 回复

  - 数据域长度：3个字节

  - 数据域：

| 字段 | 字节长 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 工作频率配置成功 | 1 | 0x00：成功 0x01：失败 0x02：超限 |
| 工作电压配置成功 | 1 | 0x00：成功 0x01：失败 0x02：超限 |
| 温度上限配置成功 | 1 | 0x00：成功 0x01：失败 0x02：超限 |
| 工作电流上限 | 1 | 0x00：成功 0x01：失败 0x02：超限 |
| 工作电流下限 | 1 | 0x00：成功 0x01：失败 0x02：超限 |
| 剩余可治疗次数 | 1 | 0x00：成功 0x01：失败 0x02：超限 |

  - 举例数据：5A A5 01 01 02 03 00 01 01 C3 3C

射频模块

获取设备状态信息（0x00）

- 指令码：0x00

- 发送

  - 数据域长度：1个字节

  - 数据域：0x00

  - 唯一数据：5A A5 00 02 00 00 C3 3C

- 回复

  - 数据域长度：10个字节

  - 数据域：

| 字段 | 字节长 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 当前工作状态 | 1 | 0x00：停止 0x01：工作 |
| 温度上限 | 2 | 350-480（35-48℃），超限自动保存为400（40℃） |
| 剩余工作时间 | 2 | 单位：秒，不超3600 |
| 工作档位 | 1 | 0-20档 |
| 治疗头温度 | 2 | 温度=数值/10,FF FF 表示NTC断线，EE FF表示NTC短路，超温自动停止 |
| 连接状态 | 1 | 0x00：射频治疗头连接，脚踏闭合 0x10：射频治疗头未连接，脚踏闭合 0x01：射频治疗头连接，脚踏未闭合 0x11：射频治疗头未连接，脚踏未闭合 |
| 错误码 | 1 | 预留内容 |
| 剩余可治疗次数 | 2 |  |

  - 举例数据：5A A5 01 02 00 0A 01 01 92 03 22 01 01 92 00 00 C3 3C

设置工作状态（0x01）

- 指令码：0x01

- 发送

  - 数据域长度：4个字节

  - 数据域：

| 字段 | 字节长 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设置工作状态 | 1 | 0x01：启动 0x00：停止 0x02：复位 |
| 工作时间 | 2 | 单位：秒，不超3600 |
| 工作档位 | 1 | 1-6档 |

  - 举例数据：5A A5 00 02 01 04 01 03 22 01 C3 3C

- 回复

  - 无回复

设置内部配置（0x02）

- 指令码：0x02

- 发送

  - 数据域长度：2个字节

  - 数据域：

| 字段 | 字节长 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 温度上限 | 2 | 350-480（35-48℃），超限自动保存为400（40℃） |
| 工作电流上限 | 2 | 单位1ma |
| 工作电流下限 | 2 | 单位1ma |
| 剩余可治疗次数 | 2 |  |

  - 举例数据：5A A5 00 02 02 02 04 91 C3 3C

- 回复

  - 数据域长度：1个字节

  - 数据域：

| 字段 | 字节长 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 温度上限配置成功 | 1 | 0x00：成功 0x01：失败 0x02：超限 |
| 工作电流上限 | 1 | 0x00：成功 0x01：失败 0x02：超限 |
| 工作电流下限 | 1 | 0x00：成功 0x01：失败 0x02：超限 |
| 剩余可治疗次数 | 1 | 0x00：成功 0x01：失败 0x02：超限 |

  - 举例数据：5A A5 01 02 02 01 00 C3 3C

冲击波模块

获取设备状态信息（0x00）

- 指令码：0x00

- 发送

  - 数据域长度：1个字节

  - 数据域：0x00

  - 唯一数据：5A A5 00 03 00 00 C3 3C

- 回复

  - 数据域长度：9个字节

  - 数据域：

| 字段 | 字节长 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 当前工作状态 | 1 | 0x00：停止 0x01：工作 |
| 工作频率 | 1 | 1-16档 |
| 剩余工作时间 | 2 | 单位：秒，不超3600 |
| 工作档位 | 1 | 0-20档 |
| 治疗头温度 | 2 | 温度=数值/10,FF FF 表示NTC断线，EE FF表示NTC短路，超温自动停止（内部设计，默认温升超一个数值启动治疗头内部风扇） |
| 连接状态 | 1 | 0x00：冲击波治疗头连接，脚踏闭合 0x10：冲击波治疗头未连接，脚踏闭合 0x01：冲击波治疗头连接，脚踏未闭合 0x11：冲击波治疗头未连接，脚踏未闭合 |
| 错误码 | 1 | 预留内容 |
| 剩余可治疗次数 | 2 |  |

  - 举例数据：5A A5 01 03 00 09 01 01 03 22 01 01 92 00 00 C3 3C

设置工作状态（0x01）

- 指令码：0x01

- 发送

  - 数据域长度：5个字节

  - 数据域：

| 字段 | 字节长 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设置工作状态 | 1 | 0x01：启动 0x00：停止 0x02：复位 |
| 工作时间 | 2 | 单位：秒，不超3600 |
| 工作档位 | 1 | 0-26档 |
| 工作频率 | 1 | 0-16 |

  - 举例数据：5A A5 00 03 01 05 01 01 03 22 01 C3 3C

- 回复

  - 无回复

设置内部配置（0x02）

- 指令码：0x02

- 发送

  - 数据域长度：2个字节

  - 数据域：

| 字段 | 字节长 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 温度上限 | 2 | 350-480（35-48℃），超限自动保存为400（40℃） |
| PWM_ESW+工作电流上限 | 2 | 单位1ma |
| PWM_ESW+工作电流下限 | 2 | 单位1ma |
| 剩余可治疗次数 | 2 |  |
| PWM_ESW-工作电流上限 | 2 | 单位1ma |
| PWM_ESW-工作电流下限 | 2 | 单位1ma |

- 回复

  - 数据域长度：1个字节

  - 数据域：

| 字段 | 字节长 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 温度上限配置成功 | 1 | 0x00：成功 0x01：失败 0x02：超限 |
| PWM_ESW+工作电流上限 | 1 | 0x00：成功 0x01：失败 0x02：超限 |
| PWM_ESW+工作电流下限 | 1 | 0x00：成功 0x01：失败 0x02：超限 |
| 剩余可治疗次数 | 1 | 0x00：成功 0x01：失败 0x02：超限 |
| PWM_ESW-工作电流上限 | 1 | 0x00：成功 0x01：失败 0x02：超限 |
| PWM_ESW-工作电流下限 | 1 | 0x00：成功 0x01：失败 0x02：超限 |

热疗模块

获取设备状态信息（0x00）

- 指令码：0x00

- 发送

  - 数据域长度：1个字节

  - 数据域：0x00

  - 唯一数据：5A A5 00 04 00 00 C3 3C

- 回复

  - 数据域长度：17个字节

  - 数据域：

| 字段 | 字节长 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 当前工作状态 | 1 | 0x00：停止 0x01：工作 |
| 温度上限 | 2 | 350-480（35-48℃），超限自动保存为400（40℃） |
| 剩余加热时间 | 2 | 单位：秒，不超3600 |
| 吸时间 | 1 | 单位10毫秒，10-60000 |
| 放时间 | 1 | 单位10毫秒，10-60000 |
| 负压大小 | 1 | 10-100KPa（内部配置负压上限） |
| 治疗头温度 | 2 | 温度=数值/10,FF FF 表示NTC断线，EE FF表示NTC短路，超温自动停止（内部设计，默认温升超一个数值启动治疗头内部风扇） |
| 当前预热状态 | 1 | 0x00：停止 0x01：工作 |
| 预热温度上限 | 2 | 350-480（35-48℃），超限自动保存为400（40℃） |
| 剩余预热时间 | 2 | 单位：秒，不超3600 |
| 连接状态 | 1 | 0x00：热疗治疗头连接，脚踏闭合 0x10：热疗治疗头未连接，脚踏闭合 0x01：热疗治疗头连接，脚踏未闭合 0x11：热疗治疗头未连接，脚踏未闭合 |
| 错误码 | 1 | 预留内容 |
| 剩余可治疗次数 | 2 |  |

  - 举例数据：5A A5 01 04 00 11 01 01 92 01 92 22 01 01 01 92 01 01 92 01 92 00 00 00 00 C3 3C

设置工作状态（0x01）

- 指令码：0x01

- 发送

  - 数据域长度：8个字节

  - 数据域：

| 字段 | 字节长 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设置工作状态 | 1 | 0x01：启动 0x00：停止 0x02：复位 |
| 工作时间 | 2 | 单位：秒，不超3600 |
| 负压大小 | 1 | -10KPa -- -100KPa，发正值 |
| 吸时间 | 1 | 单位100毫秒，0.1s-60s，工作时间=发送数据*100ms |
| 放时间 | 1 | 单位100毫秒，0.1s-60s，工作时间=发送数据*100ms |
| 温度上限 | 2 | 350-480（35-48℃），超限自动保存为400（40℃） |

  - 举例数据：5A A5 00 04 01 08 00 01 92 01 01 01 01 92 C3 3C

- 回复

  - 无回复

设置内部配置/预热模块（0x02）

- 指令码：0x02

- 发送

  - 数据域长度：5个字节

  - 数据域：

| 字段 | 字节长 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 预热开启的工作状态 | 1 | 0x01：启动 0x00：停止 热疗停止时才可启动，否则无效 |
| 预热工作时间 | 2 | 单位：秒，不超3600 |
| 治疗温度上限 | 2 | 350-480（35-48℃），超限自动保存为400（40℃） |
| 预热温度上限 | 2 | 350-480（35-48℃），超限自动保存为400（40℃） |
| 剩余可治疗次数 | 2 |  |

  - 举例数据：5A A5 00 04 02 05 00 01 92  01 92 C3 3C

- 回复

  - 数据域长度：1个字节

  - 数据域：

| 字段 | 字节长 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 预热开启的工作状态 | 1 | 0x00：成功 0x01：失败 0x02：超限 |
| 预热工作时间 | 1 | 0x00：成功 0x01：失败 0x02：超限 |
| 治疗温度上限 | 1 | 0x00：成功 0x01：失败 0x02：超限 |
| 预热温度上限 | 1 | 0x00：成功 0x01：失败 0x02：超限 |
| 剩余可治疗次数 | 1 | 0x00：成功 0x01：失败 0x02：超限 |
| 预热开启的工作状态 | 1 | 0x00：成功 0x01：失败 0x02：超限 |

----------------------------------------------------------------------

uint16_t Crc16Compute(const uint8_t *data, uint16_t length) {

uint16_t crc = 0x0000;

while (length--) {

uint8_t b = *data++;

// Input bit reversal (use loop for bit-by-bit reversal)

uint8_t r = 0;

for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {

r = (r << 1) | (b & 0x01);

b >>= 1;

}

crc ^= (uint16_t)r << 8;

// Process 8 bits

for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {

if (crc & 0x8000) {

crc = (crc << 1) ^ 0x8005;

} else {

crc <<= 1;

}

}

}

// Output bit reversal (use loop)

uint16_t result = 0;

for (uint8_t i = 0; i < 16; i++) {

result = (result << 1) | (crc & 0x01);

crc >>= 1;

}

return result;

}

----------------------------------------------------------------------